Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Automatický zkušební systém pro provádění tahových zkoušek 


I. Popis a situování projektu 

Jedná se o jednorázový nákup robotizovaného zkušebního systému jako náhrada stávajícího zkušebního systému Z600E Polar (v provozu od 7/2006). 
Zkušební systém bude umístěn na pracovišti mechanické zkušebny oddělení L – Hutní a chemické laboratoře v místnosti P48.


II. Cíl projektu

Cílem projektu je náhrada automatického zkušebního systému na hraně morální a technické životnosti pro provádění tahových zkoušek na plochých vzorcích a podélných výřezech z trubek, disponujícím zatěžovací kapacitou alespoň 600 kN, který bude schopen realizovat s vysokou přesností bez ovlivnění lidským faktorem všechny požadované tahové zkoušky ze záv. 16 pro celou sortimentní skladbu vyráběných pásů, částečně z výřezů trub záv. 15 a ploché zkoušky dodávané ze SJV.


III. Tvar a rozměry zkušebních tyčí

· tvar zkušebních tyčí: plochá tělesa a podélné výřezy z trubek
· celková délka zkušební tyče (Lt): 350 mm
· tloušťka zkušební tyče: 1,2 .. 22 mm 
· počáteční měřená délka extenzometru (L0): 25 .. 200 mm
· zkoušená délka (Lc): 50 .. 140 mm 
· zkoušená šířka: 8.. 40 mm 
· šířka hlavy: 20 .. 50 mm 
· hmotnost zkušebního tělesa: max. 5 kg


IV. Obecné vlastnosti automatizovaného systému

· Umístění zkušebního systému ve stávajících prostorách mechanické zkušebny na ploše o maximálních rozměrech 4 x 5 m.
· Kapacita/kadence zkušebního systému – 160 zkoušek za 16 hodin.
· Plnění požadavků pro tahové zkoušky dle norem ISO 6892-1 a ASTM E8 v platném znění.
· Systém vyžaduje pouze elektrické napájení a případně stlačený vzduch.
· Systém nevyžaduje přívod jiných médií jako je tlakový olej nebo chladicí kapalina.
· Veškeré provozní náplně jsou součástí dodávky.
· Pokud jsou kdekoliv v tomto zadání použity konkrétní názvy či obchodní označení, jedná se o označení a vymezení stávajícího prostředí zadavatele z důvodu zajištění kompatibility.
· Dodaný systém a jeho komponenty musí být nové, nikoli použité nebo repasované. Rozsah použití a opotřebení musí odpovídat jen montáži, testování a přejímce dodávky.
· Zadavatel vyžaduje možnost fyzické prohlídky a ověření požadovaných funkcí i parametrů.
· V případě pochybnosti zadavatele o deklarovaných technických parametrech dodavatelem nabízeného řešení si zadavatel vyhrazuje právo na vlastní ověření případně ověření třetí stranou. Pokud by dodavatelem nabízené řešení neodpovídalo deklarovaným vlastnostem nebo se lišilo od požadavků uvedených v technické specifikaci, tak si zadavatel vyhrazuje právo toto řešení vyloučit z výběrového řízení bez náhrady škody.
· Zadavatel požaduje dokumentovanou před-přejímku zkušebního systému u výrobce a možnost ověření všech požadavků. V případě nalezení nedostatků, které jsou v rozporu se závaznými požadavky a nelze je odstranit, je zadavatel oprávněn dodávku nepřevzít bez náhrady škody.


V. Závazné požadavky na zkušební systém a jeho vlastnosti
Viz příloha 02_19 	Rozsah nabízející

Dodavatel zajistí prvotní kalibraci akreditovanou kalibrační laboratoří dle ČSN EN ISO a ASTM v příslušném rozsahu a přesnosti dle zadávací dokumentace včetně všech nezbytných zkoušek a dokumentace. 




VI. Požadavky na služby, záruky a dokumentaci
· V rámci předání díla provedení Výkonnostního testu viz Příloha 02_04
· Realizace podle časového harmonogramu viz Příloha 02_02
· Výstupní kalibrace siloměru, extenzometru a zařízení na měření rozměrů zkoušek kalibrační laboratoří akreditovanou dle ISO/IEC 17025 (AKL) dle ISO a ASTM norem viz Příloha 02_01a
· Součástí dodávky je kompletní instalace a zprovoznění automatizovaného zkušebního systému včetně vzdáleného připojení.
· Součástí dodávky je zaškolení obsluhy v českém jazyce. 
· Odběratel poskytne součinnost při manipulaci s komponenty systému pod dohledem dodavatele.
· Kompletní dokumentace, návod na obsluhu, návod pro uživatelskou údržbu, CE certifikát na celý Automatický zkušební systém pro provádění tahových zkoušek a výchozí elektro revize v CZ jazyce v tištěné a e-formě.
· Záruka minimálně 24 měsíců od finálního předání díla. 
· Spotřební materiál viz příloha 02_05 Seznam náhradních dílů.
· Servisní zásah viz. příloha 02_01a a Rozsah nabízející
· Garance dostupnosti náhradních dílů po dobu minimálně 15 let po ukončení záruky. 
· Zajištění pozáručního servisu po dobu min. 15 let po ukončení záruky.
· Dostupnost trvalé licence a zkušebního programu na vhodném datovém nosiči, bezplatný upgrade po dobu záruky a opravy vzdáleně přes internet.






VII. Součinnost NH
· NH zajistí demontáž stávajícího zařízení před instalačními pracemi s omezením chodu zkušebny
· Podlaha v místě instalace bude v současném stavu
· NH zajistí manipulaci, skladování v místě instalace
· Dodavateli bude zdarma poskytnut prostor pro předmontáže
· Dodavateli budou zdarma poskytnuta dostupná média a energie v místě instalace
· Dodavateli bude zdarma poskytnuto kancelářské a sociální zázemí

VIII. Další požadavky na dodavatele
· Likvidaci veškerých odpadů, obalů apod. zajistí dodavatel na vlastní náklady v souladu s platnou legislativou
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