Příloha technické nabídky Automatický zkušební systém pro provádění tahových zkoušek

Upozornění, pokud bude vyplněna odpověď NE, je nabízející diskvalifikován z výběrového řízení

- Požadavky na stroj technické

|  |  | Vyplní nabízející ano/ne | Komentář nabízející |
| --- | --- | --- | --- |
|  | elektromechanický stroj s nominální kapacitou min. 600 kN |  |  |
| 2. | čtyřsloupový rám s chromovanými nosnými sloupy pro přesné vedení, odolnost proti korozi a tuhost min. 900 kN/mm nebo vyšší |  |  |
| 3. | bezúdržbový digitálně řízený střídavý pohon umožňující rychlosti pohybu příčníku v souladu s níže uvedenými standardy pro zkoušky tahem s možností zpětnovazebního řízení polohy, napětí a deformace |  |  |
| 4. | předpjaté kuličkové šrouby bez vůle pro přesnou regulaci polohy příčníku s přesností ± 1 µm při opakovaném nastavení stejné polohy bez zatížení |  |  |
| 5. | ochrana kuličkových šroubů minimálně v prostoru provádění zkoušek pro ochranu před nečistotami a odpadávajícími okujemi |  |  |
| 6. | možnost instalace stroje přímo na podlahu laboratoře bez nutnosti budování speciálních základů |  |  |
| 7. | ergonomická výška pro upnutí vzorků obsluhou při alternativní manuální obsluze |  |  |
| 8. | digitální řídící, měřící a vyhodnocovací elektronika s AD převodníkem pro zpracování dat z připojených snímačů s 24bitovým rozlišením a frekvencí alespoň 300 kHz |  |  |
| 9. | přenos naměřených dat do obslužného PC a jejich zpracování s frekvencí alespoň 500 Hz |  |  |
| 10. | dostatečný počet kanálů (měřících karet nebo zesilovačů) pro připojení všech požadovaných snímačů a komponentů s možností budoucího rozšíření alespoň o 2 další kanály |  |  |
| 11. | dvoukanálový bezpečnostní okruh pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a dvoupolohový spínač s vyjímatelným klíčem pro režimy provádění zkoušek a nastavení stroje |  |  |
| 12. | dálkové ovládání s displejem a bezpečnostním tlačítkem zobrazujícím alespoň zatížení a polohu příčníku pro obsluhu stroje v manuálním režimu |  |  |
| 13. | oboustranně synchronizované hydraulické upínací čelisti s automatickým středěním zkušebních těles a vyměnitelnými upínacími vložkami s nominální kapacitou zatížení v tahu min. 600 kN |  |  |
| 14. | součástí dodávky je sada upínacích vložek pro zkušební tělesa specifikovaná v zadání s životností minimálně 60 000 zkoušek |  |  |
| 15. | ochrana proti zapadávání okují do hydraulických válců spodní čelisti |  |  |
| 16. | hydraulický agregát pro upínací čelisti s uzavřeným okruhem a nastavením upínacího tlaku automaticky pro zvolená zkušební tělesa |  |  |
| 17. | automatické odlehčení sil aplikovaných na zkušební tělesa při hydraulickém upínání pro zamezení vlivů na výsledky zkoušek |  |  |
| 18. | možnost zavírání a otevírání hydraulických čelistí přes výše uvedené dálkové ovládání v manuálním režimu |  |  |
| 19. | snímač síly s nominální kapacitou min. 600 kN konstruovaný pro zatížení v tahu i tlaku s třídou přesnosti 1 dle ČSN EN ISO 7500-1 a ASTM E4 v rozsahu od 0,2% Fnom do 100% Fnom Tah+Tlak |  |  |
| 20. | systém musí disponovat softwarovou i hardwarovou ochranou proti přetížení |  |  |
| 21. | kontaktní extenzometr pro okamžité měření délkových změn do lomu zkušební tyče s automatickým a průběžným středěním mezi upínacími čelistmi v závislosti na pohybu příčníku |  |  |
| 22. | automatické nastavení počáteční měřené délky v závislosti na zvoleném zkušebním tělese v rozsahu minimálně od 25 do 200 mm |  |  |
| 23. | v případě požadavku jednoduché doplnění extenzometru o bezkontaktní měření příčného zúžení |  |  |
| 24. | rozsah měření deformace extenzometrem min. 0-70 mm kde 0 mm je po připnutí extenzometru na počáteční měřenou délku |  |  |
| 25. | měřící raménka snadno vyměnitelná obsluhou v případě opotřebení nebo poškození bez vlivu na kalibraci systému |  |  |
| 26. | možnost nastavení automatického připínání a odepínání extenzometru s možností měření až do lomu |  |  |
| 27. | třída přesnosti extenzometru - měření délkových změn v celém rozsahu od počáteční měřené délky dle ČSN EN ISO 9513, kapitoly 9,3, tabulky 2, pro třídu přesnosti 0,5 v rozsahu 0 až 25 mm od 0,25 do 2,5 mm a 2,5 mm do 25 mm Tah; dle ASTM E83 třída přesnosti B-2 v rozsahu 0 až 25 mm od 0,25 do 2,5 mm a 2,5 mm do 25 mm Tah |  |  |
| 28. | systém extenzometru a řídícího systému stroje musí umožňovat řízení deformace v souladu se standardy ČSN EN ISO 6892-1 a ASTM E8 v plném rozsahu |  |  |
| 29. | systém vysoce přesného a citlivého kontaktního měření průřezové plochy zkušebních těles za tepla válcovaných materiálů |  |  |
| 30. | citlivost měření rozměrů zkušební tyče 0,005 mm |  |  |
| 31. | osobní počítač s příslušenstvím pro obsluhu zkušebního systému v automatizovaném režimu umístěný ve vhodném ovládacím pultu nebo na pracovním stole vně ochranného krytu pracovního prostoru stroje, manipulátoru a zásobníků na zkušební tyče |  |  |
| 32. | PC sestava kompatibilní s aktuálním firewalem NH, 2 kusy monitorů min. 24“, CZ klávesnicí, myší a aktuálním operačním systémem kompatibilní s aktuálně používaným operačním systémem windows v CZ lokalizaci |  |  |
| 33. | robotizovaný systém pro manipulaci se zkušebními tyčemi (6-ti osý manipulátor) se servisním zázemím s garancí dostupnosti náhradních dílů min. 15 let |  |  |
| 34. | zásobníky zkušebních tyčí s kapacitou min. 160 kusů s preferencí využití stávajících zásobníků nebo alespoň rámů |  |  |
| 35. | aplikační a komunikační software plně kompatibilní s aktuálním databázovým systémem SAP DB2, ATACO DB2 v CZ jazyce (data download a data upload) |  |  |
| 36. | jednotné softwarové rozhraní pro provádění + vyhodnocování zkoušek a automatizovaného systému |  |  |
| 37 | zobrazení probíhajících zkoušek a vyhodnocovaných výsledků v reálném čase |  |  |
| 38. | Kompatibilita zkušebního software se systémem testXpert, testXpert II a testXpert III pro slučování a vyhodnocování více testů z různých stávajících přístrojů laboratoře , případně přenos zkušebních parametrů z/do stávajících software laboratoře |  |  |
| 39. | možnost zpětného vyhodnocení výsledků zkoušky, například při chybném zadání a následné opravě parametrů |  |  |
| 40. | správa uživatelů pro udělení administrátorského přístupu a přístupu s omezenými právy |  |  |
| 41. | možnost přepnutí programu pro provoz zkušebního systému v manuálním režimu |  |  |
| 42. | Validace zkušebního software a ochrana dat |  |  |

- Požadavky na zajištění servisu

|  |  | Vyplní nabízející ano/ne | Komentář nabízející |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Online servis podpora Po-Pa 24/7 So+Ne+svátky ???? |  |  |
| 2. | Když online neúspěšný dojezd technika do 24h (Po-Pa) So+Ne+Svátek do 48 h od nahlášení |  |  |
| 3. | Pokud je náhradní díl v NH odstranění poruchy do 48h |  |  |
| 4. | Pokud je náhradní díl v ČR odstranění poruchy do 48h |  |  |
| 5. | Pokud je náhradní díl mimo ČR odstranění poruchy do 7 dnů |  |  |
| 6. | Zajištění pozáručního servisu min. 15 let |  |  |