## List1
Garančně-Výkonostní test
| Parametr | požadavaná hodnota | max. povolená odchylka | poznámka
1. | Funkční test celého zkušebního systému pro požadované tloušťky zkušební tyče | rozsah tlouštěk zkoušeného materiálu: 1,2 - 22 mm | bez odchylky, nutno splnit v plném rozsahu | NH dodá vzorky v celém požadovaném rozsahu po 10 kusech z každého zkoušeného sortimentu
2. | Kapacita/kadence zkušebního systému | 160 zkoušek za 16 hodin | bez odchylky, nutno splnit v plném rozsahu | NH dodá vzorky - 80 kusů tloušťky 1,2 mm a 80 kusů tloušťky 22 mm
3. | Porovnání kalibrovaných hodnot siloměru, průtahoměru a zařízení na měření rozměrů zkušebních tyčí před a po výkonostním testu | Plnění požadavků pro tahové zkoušky dle norem ISO 6892-1 a ASTM E8 v platném znění před i po výkonostním testu | bez odchylky, nutno splnit v plném rozsahu
Guarantee and Performance Test
| Parameter | Required value | Max. permissible deviation | Note
1. | Functional test of the entire test system for the required thicknesses of the test bar | Range of thicknesses of the test material: 1.2 - 22 mm | without deviation, must be fulfilled in full | NH will supply samples in the entire required range of 10 pieces from each tested assortment
2. | Test System Capacitance/Cadence | 160 exams in 16 hours | without deviation, must be fulfilled in full | NH will supply samples - 80 pieces of 1.2 mm thickness and 80 pieces of 22 mm thickness
3. | Comparison of calibrated load cell gauge, strain gauge and test bar dimension measurement device before and after performance test | Meeting the requirements for tensile tests according to ISO 6892-1 and ASTM E8 as amended before and after the performance test | without deviation, must be fulfilled in full